물   품   규   격   서

COMMODITY DESCRIPTION

물품번호	품 명	단위	수량
1	입자상물질 샘플링 채취장치	set	2

1. 일반사항

1) 대기오염 공정시험법 먼지 샘플링에 적합하도록 제작되어야 하고 국립환경과학원의 형식승인을

취득하여야 한다.

2) 사용되는 계산장치 및 프로그램은 메트릭 단위를 사용하여 대기오염 공정시험기준에 적합한

프로그램으로 갖추어야 한다.

3) 가스 메타 유량은 디지털 타입 (0.001L) 으로 표시할 수 있어야 하고 측정된 부분별 데이터는

자동으로 저장되어야 한다. (측정에 필요한 온도, 유량, 동, 정압, 대기압 등)

4) 장비 제작 시 사용되는 모든 연결 부분은 SS316 재질의 Quick 커넥터로 쉽게 탈, 부착이

가능하도록 제작되어야 한다.

5) 입자상물질 채취 시 현장에서 손쉽게 조작 및 샘플링 할 수 있도록 제작되어야 한다.

6) 굴뚝 온도 및 가스 메타(In/Out), 임핀져 아웃렛, Probe 온도, 굴뚝 온도, 진공압력 및 기타온도,

적산된 가스 유량을 LCD 화면에 표시할 수 있어야 한다.

7) 시료 채취 시 순간 정지 및 연속 샘플링 기능을 갖추어야 한다.

8) 샘플링 유량 설정으로 정지 기능이 이루어져야 한다.

9) 외장 하드 장치로 본체를 콘트롤 할 수 프로그램을 갖추어야 한다.

10) 샘플러 본체 및 진공펌프(다이아프램)는 일체형으로 제작되어야 한다.

11) 샘플러 본체에 pc와 연결할 수 있는 USB 포트가 있어야 한다.

12) 누적 적산 유량을 본체 LCD 화면에서 확인할 수 있어야 한다.

2. 장비 구성

1) 먼지 샘플링 시스템 본체 및 다이아프램 펌프 일체형	2ea

- Semi-Automatic KXD502 Dust Sampling System (펌프일체형) 1셋트

2) 알루미늄 재질 임핀져 박스	2ea

3) 먼지 샘플링 Probe 어셈블리 및 휴대용 케이스 1.200mm	2set

4) 샘플링 케이블 어셈블리 35m & Cable Bag	2set

5) 임핀져 아웃렛	2ea

6) 28/12볼 O-링 타입 먼지 임핀져 셋트 4ea/set	2set

7) U-자형 파이렉스 커넥터 & 튜빙 타입 3ea/set.	각 1set

8) 기본 악세사리	2rot

3. 성능 및 규격

1) Semi-Automatic KXD502 Dust Sampling System	1ea

- 샘플링 본체 및 진공펌프는(다이아프램) 일체형으로 이루어져야 한다.

(본체 및 진공펌프 포함 일체형 16.5kg) 디지털 타입

- 소형, 경량화된 견고한 케이스 및 이동이 편한 견고한 손잡이로 구성되어야 한다.

- 측정값 자동 저장기능, USB Data 추출 및 직관적인 Software를 사용하여 엑셀 Program

사용 Data 다운로드 기능

- 측정 및 구간 이동 시 타이머 알람기능이 있어야 한다.

- 샘플링 유량 설정으로 정지 기능이 이루어져야 한다.

- 동, 정압 및 오리피스는 디지털 압력센서를 사용하여야 한다.

- 실내 및 실외 날씨, 장소 구분 없이 밝기와 선명도 조절이 가능한 지능형 Display 기능 구성

- 디지털 대기압측정 센서 기능이 있어야 한다.

- 모든 측정값 자동 저장기능이 있어야 한다.

- 간편한 Calibration & Sampling을 위한 판독이 쉬운 Digital Display 기능으로 구성

- 디지털 광학 인코더를 사용한 SK-25 정밀 건식 가스미터(디지털 표시단위 0.001ℓ)

- 모든 단위는 간편한 Metric 단위

- 디지털 진공 게이지 압력계

- 7개의 채널 Digital temperature LCD 화면 표시기능

- Stainless steel 재질의 모든 Fitting & Control- Valve

- Digital PID 방식의 Probe 와 Oven 온도 제어기능

- Digital Auto Timer (Hr, min, sec)

- 시료 채취 시 순간 정지 및 연속 샘플링 기능이 있어야 한다.

- 크기 : 430mm(폭)×430mm(두께)×300mm(높이),

- Controller output relays : 견고한 재질, 25A, 24-240 VAC, LED display

- 전원 : 110 VAC ∽ 220 VAC, 60Hz 겸용으로 구성

2) 임핀져 박스	1ea

- 재질 : 알루미늄

- 2라인 이동용 손잡이

- 냉각수를 채울 수 있는 방수구조

- 배수 밸브

- 임핀져 아웃렛 걸이

3) 먼지 샘플링 Probe 어셈블리 1200mm & 휴대용 가방	1set

- Probe Liner와 가열 가능한 히터장치와 열전대 및 잭으로 구성.

- 연도의 온도보상도선 홀딩장치와 Heater Control 온도 잭

- S-Type Pitot tube 연장라인, 1/4" SS 316 ♂ Q/C 2개

- 독립된 Orsat gas 펌프 흡입관

- 여지 holder 지지 및 누출방지용 Teflon Ferrule

- 모든 라인은 신속한 탈착이 가능한 타입으로 구성

- 불연성 재질의 휴대용 Probe 가방

- 수평계가 설치되어야 한다.

4) 샘플링 케이블 어셈블리 35m	1set

- 진공호스와 1/2" SS 316 Quick connector set

- 유속측정용 호스와 1/4" SS 316 Q.C Set 2라인

- 5-라인 전원케이블과 5핀 One-touch 원형 커넥터, ♂ 소켓

- K-Type Thermocouple 5-line과 5쌍의 온도 잭

- Orsat Hose와 각종 라인 보호용 외부 Expender Cable

- 튜빙 및 온도보상도선 보호용 익스펜더 그물망

- Cable bag

5) 임핀져 아웃렛	1set

- K-Type 열전대 및 잭

- SS 316 1/2" ♂ Q/C

- 28 Ball 표준형 소켓

- 3/8“역류방지용 Check valve

- 간편한 고정형 걸이

6) 견고한 파이렉스 임핀져 28/12볼 O-링 타입 set	1set

- 재질 : 경질유리

- 변형 Greenburg smith형, 하향식 : 3개

- Greenburg smith형, 하향식 : 1개

7) U자형 파이렉스 커넥터 & 튜브 타입 커넥터 3ea/set	각 1set

- 재질 : 경질유리 & 튜브 타입

- 28볼 커넥터

8) 기본 악세사리 파트

- 7사이즈 노즐 set 및 case, Nut & Ferrule	1set

- 먼지 필터홀더 (SS304)	1ea

- Viton O-Ring 10ea/pk	2pk

- Dust thimblee filter ring 88R전용(10ea/pk)	2pk

- Dust Probe Teflon Ferrule(10ea/pk)	2pk

- S-Type Pitot Tube / Nut & Ferrule.	1ea

- 28 Ball Joint Clamp(10ea/pk)	1pk

- Probe extention Cable 2m	1ea

- 88R Thimble Filter Case 10ea/pk & Portable Case	2pk

- Dust Probe Stand 3단형	1ea

- 방수형 전원케이블	1ea

4. 비고

1. 하자담보 책임 기간은 1년으로 한다.

2. 설치 및 운영 교육은 최종 사용자 사이트에서 계약상대자가 실시한다.

3. 계약상대자는 『환경측정기기의 형식승인ㆍ정도 검사 등에 관한 고시』에 의거

국립환경과학원의 형식승인을 필한 제품의 경우 동 고시에 의거한 환경측정기기 형식승인서	사본, 정도 검사 기록부를 함께 제출하여야 한다.

4. 피토 튜브, 샘플링 노즐은 납품 전 KOLAS 공인시험성적서 첨부하여야 한다.

5. 입찰 참여업체는 입찰시 공급사에서 발행한 물품공급확약서 또는 A/S 확약서를 제출해야 한다.

물품번호	품 명	단위	수량
1	가스상 물질 샘플링 채취장치	set	2

1. 일반사항

1) 대기 시료 채취 시스템은 대기 배출원에서 배출된 가스상 물질을 포집하기 위한 시스템이다.

2) 장비는 대기오염 공정시험 방법에 준하여 제작되어야 하며, 계약상대자는 국립환경과학원의 ‘환경측정기기 형식승인을 취득하여야 한다(환경측정기기의 형식승인·정도 검사 등에 관한 고시, 국립 환경 과학원 고시 제2020-68호). 굴뚝 시료 채취장치 (가스상) 및 그 부속기기

3) 장비 제작 시 사용되는 모든 연결 부분은 SS316 재질의 퀵 커넥터로 쉽게 탈, 부착이 가능하도록 제작되어야 한다. 그리고 샘플러 본체와 진공 펌프(다이아프램)는 일체형으로 제작되어야 한다.

4) 적산 유량 셋팅 및 타이머 셋팅으로 자동 ON/OFF 기능을 갖추어야 한다.

5) 가스 메타 게이지압은 디지털 센서로 이루어져야 한다.

6) 가스 메타 유량은 디지털 타입(0.001L)으로 표시할 수 있어야 한다.

7) 순간 볼 유량계는 볼 유량계의 정밀도를 위해 이중 볼 타입이어야 한다.

8) 온도 콘트롤러는 2개의 콘트롤러로 프로브 및 필터로 구성되어야 한다.

9) 조작이 편리하도록 전원 퓨즈는 기기 전면에 부착되어야 한다.

10) 밸브는 메인 밸브와 보조 밸브로 이루어져야 한다.

2. 장비 구성

1) 가스상 물질 채취장치 (주장비) - 형식승인서 제출 필요	2대

3. 장비 사양

1) KXC623 가스상 물질 채취장치	1set

- 적산 유량 셋팅 및 타이머 셋팅으로 자동 ON/OFF 기능을 갖추어야 한다.

- 2볼 고정밀 순간 Flow Meter

- 7개의 채널 디지털 온도 LCD화면 표시기능

- 프로그램 타입 방식 디지털 자동 On-Off 기능

- 건식 가스메타 적산 유량 디지털 및 아날로그 동시 표시기능

- 0.001ℓ까지 읽을 수 있는 LCD 전용 표시판 및 버튼 & 재실행 기능.

- 견고한 DC 샘플링 유량계

- 디지털 온도기능 & 온도 조절기능(프로브/필터)

- 모든 연결과 벨브는 SS316 재질로 구성

- 콘솔은 새로운 가볍고 견고한 케이스로 옆 손잡이와 손쉽게 탈착 가능한 개폐식 문으로 구성

- Controller output relays : 견고한 재질, 25A, 24-240VAC, LED 화면

- 전원 : 110 ∽ 220VAC 60Hz 겸용으로 구성

2) 샘플링 케이블 & 케이블 reel assembly (35m)	1set

- 가스 샘플링 호스와 1/4" SS316 Q.C (+,-)세트

- 3-라인 전원케이블과 4핀 One-Touch 원형 커넥터, ♂ 소켓

- K-타입 Thermocouple 2 line & 2쌍의 온도 잭

- Orsat hose (별도 가스 라인)

- 라인 보호용 외부 Expender 케이블

- 사용 간편한 케이블 릴 (사이드 보조통 부착)

3) 가스 프로브 어셈블리 1,200mm (테프론 라인 및 SS 라인)	각 1set

- 프로브 Liner와 가열 가능한 히터장치와 열전대 및 잭으로 구성

- 연도의 온도보상도선 홀딩 장치와 히팅 조절 장치

- SS304 필터홀더

- Portable 프로브 가방

4) 가스 임핀져 박스 & 프로브 서포트 암	1set

- 재질 : 알루미늄

- 벤트 밸브

- 2라인 손잡이

- 프로브 서포트 암

5) 임핀져 아웃렛 & 프로브 스탠드	1set

- 1/4” Male connector

- 체크밸브

- Probe stand SS304

6) 가스 임핀져	1set

- 재질 : 파이렉스

- 용량 : 200 ml

- 글라스 필터 타입 임핀져 2ea

- 일반타입 임핀져 3ea

- 3방향 테프론 밸브 2ea

- 수분 임핀져 2ea

4. 비고

1. 하자담보 책임 기간은 1년으로 한다.

2. 설치 및 운영 교육은 최종 사용자 사이트에서 계약상대자가 실시한다.

3. 계약상대자는 『환경측정기기의 형식승인ㆍ정도검사 등에 관한 고시』에 의거

국립환경과학원의 형식승인을 필한 제품의 경우 동 고시에 의거한 환경측정기기 형식승인서	사본, 정도 검사 기록부를 함께 제출하여야 한다.

4. 입찰 참여업체는 입찰시 공급사에서 발행한 물품공급확약서 또는 A/S 확약서를 제출해야 한다.

물품번호	품 명	단위	수량
2	휴대용 수분 자동 측정기 (굴뚝 고온 절대습도 측정장치)	sys	2

1. 일반사항

1) 굴뚝에서 고온 절대 수분량을 자동으로 측정 할 수 있어야 하고 대기 환경 오염 공정시험법에 적합하여야 한다.

2) 굴뚝으로 삽입된 Probe는 자동온도 콘트롤 기능 및 가열 기능이 있어야 한다.

3) 측정된 값은 LCD 디스플레이로 표시할 수 있어야 한다.

4) USB Type 외장형 DATA logger 메모리 장치에 측정값을 자동 저장할 수 있어야 한다.

5) KOLAS 공인시험을 취득하여야 한다. (필수사항)

6) 외형 Case는 충격에 강한 알루미늄 재질 주물형태로 이루어져야 한다.

7) NEMA 4X/IP53(방수), CE(전기안전) 인증을 득한 제품이어야 한다. (필수사항)

2. 장비 구성

1) 수분 자동측정 시스템 MAC125	2ea

2) 기본 악세사리	2rot

3. 장비 사양

1) 수분 자동측정 시스템 MAC125	1 ea

- NEMA 4X/IP53(방수) 인증을 취득하여야 한다.

- CE인증 (전기안전)을 취득하여야 한다.

- 옥외 설치에 적합할 수 있도록 방수 설계가 되어야 한다.

- 측정범위 : 0∼60%

- 소형, 경량화된 견고하고 충격에 강한(알루미늄 재질 주물형태) 케이스 및 이동이 편한 견고

한 손잡이로 구성.

- 정전용량 측정방식 및 분압 압력센서 복합

- In-Situ 측정방식

- 표준신호 출력 4∼20mA

- 정밀도 : 풀 스케일 ± 1%

- 응답시간 : Probe 가열 후 60초

- 측정온도 범위 : 4℃∼650℃

- 압력 범위 : 1기압 ± 5psi / 35Kp

- 자동 고도 / 압력보정 기능

- 판독이 쉬운 Didital Display 기능으로 구성 .

- 외장형 USB 메모리 저장장치에 측정값 자동 저장기능 및 엑셀 Software를 사용 Data

- 다운로드 기능

- 필터 역세척 기능

- 전원 : 220VAC, 60Hz ∼ 1.5A

2) 기본 악세사리

- 휴대용 케이스	1ea

- 연장 Probe extension probe	1ea

- 플랜지 아답타 및 바이스 플라이어 3ea/set	1set

4. 비고

1. 하자담보 책임 기간은 1년으로 한다.

2. 설치 및 운영 교육은 최종 사용자 사이트에서 계약상대자가 실시한다.

3. 계약상대자는 『환경측정기기의 형식승인ㆍ정도 검사 등에 관한 고시』에 의거

국립환경과학원의 형식승인을 필한 제품의 경우 동 고시에 의거한 환경측정기기 형식승인서	사본, 정도 검사 기록부를 함께 제출하여야 한다.

4. 수분 측정기는 납품 전 KOLAS 공인시험성적서 첨부하여야 한다.

5. 입찰 참여업체는 입찰시 공급사에서 발행한 물품공급확약서 또는 A/S 확약서를 제출해야 한다.

물품번호	품 명	단위	수량
3	휴대용 가스 분석기	set	2

1. 일반사항

1) 분석기는 일반대기, 굴뚝 등에서 배출되는 성분 중 O2, CO, NO, NO2, SO2를 연속적으로 동시	측정할 수 있어야 하며, 휴대용 적외선 프린터를 이용하여 분석 데이터를 출력이 가능해야 함은	물론 필요시 분석기와 PC를 USB를 통해 연결하여 실시간 Data-Logging이 가능해야 한다.

2) 분석기는 표준가스를 이용하여 손쉽게 교정이 가능하여야 한다.

3) 분석기는 기본적으로 먼지와 수분을 제거할 수 있는 구조여야 한다.

4) 분석기는 장비 자체에 데이터를 저장할 수 있는 기능을 가져야 하며,

메모리 확장을 위한 4GB 이상의 MMC 메모리를 사용할 수 있어야 한다.

5) 분석기는 충전지로 작동하여야 하며, 최소 15시간 이상 배터리로 구동이 가능해야 한다.

6) 분석기는 공인기관으로부터 O2, CO, NOx, SO2 4개 항목에 대한 형식승인을 득한 제품으로	휴대용이어야 한다.

7) 분석기는 한글디스플레이가 가능하여야 하며 Color 3.5“ TFT-Display로 표시되어야 한다.

8) 본체 무게가 1㎏ 이하로 어깨끈이 있어서 현장 이동이 용이해야 한다.

2. 장비 구성

1) 휴대용 가스 분석기	2set

2) 표준 악세서리	2set

3. 장비 사양

1) 가스상 측정기 분석방법

○ O2 : 전기 화학법 또는 이와 동등한 방법

○ CO, NO, NO2, SO2 : 전기 화학법 또는 이와 동등한 방법

○ 분석성분 : O2, CO, NO, NO2, SO2

2) 분석기 측정범위

○ O2 : 0 ~ 25 vol％

○ CO : 0 ~ 20,000ppm

○ CO2 : 0 ~ 100%

○ NO : 0 ~ 5,000ppm

○ NO2 : 0 ~ 1,000ppm

○ SO2 : 0 ~ 5,000ppm

○ T-gas : 0 ~ 650℃

○ T-air : 0 ~ 100℃

○ Draft/Differential pressure : -100 ~ +100 hPa

○ Heat losses : 0~99.9%

○ Efficiency : 0~120%

○ Excess Air : 1~9.99%

3) 상세사양

○ 응답속도 (T90) : 45초 또는 이내 (단, SO2는 120초 이내)

○ 샘플 가스 유량 : 약 1ℓ/min

○ 출력 신호 : USB 인터페이스, 적외선 통신

○ 메모리 : 약 16,000개 데이터 저장

○ 외부메모리 : 4GB MMC 메모리

○ 보호 클래스 : IP 20

○ 주위온도 및 습도

- 온도 : 5~40℃,

- 습도 : 90％ R.H 이하

○ 전원 : AC 110V - 220V, 50/60Hz : Free Volt

NiMH 배터리 : 15시간 작동

○ 무게 : 1KG 이하

○ 크기 : (W*H*D) 110 * 225 * 52mm

4. 표 준 부 품

1) 2.7M 가스 샘플 라인 및 750mm 프로브	1ea

2) T-air 온도 프로브 (Short type)	1ea

3) 4GB MMC 메모리	1ea

4) ABS 케이스	1ea

5) 휴대용 적외선 프린터	1ea

5. 비고

1) 인도조건 : 전문요원의 직접방문에 의한 설치 및 작동 방법 교육

2) 납품 및 설치 : 수요기관 지정 장소

3) 납품 시 형식승인서(국립환경과학원)를 제출

4) 계약자는 납품 시 사용 매뉴얼(한글 매뉴얼, 영문 매뉴얼) 각 1부.

5) 계약상대자는 발주자가 원하는 곳에 장비를 납품하고 사용자 교육을 실시 하여야 하며

필요 시 향후 원활한 A/S를 위해 제조사에서 발행한 대리점 계약서를 제출해야 함.

물품번호	품 명	단위	수량
4	총탄화수소(THC) 분석기	set	2

1. 특  징

1) THC 측정 장비는 배출원에서 배출된 오염물질을 측정하는 시스템이다.

2) 소형 경량으로 충격에 강한 알루미늄 재질 주물형 케이스로 제작되어야 하고 불꽃의 안정화를 위하여
외부 공기가 주입될 수 있도록 케이스에 공기정화 필터가 부착되어야 한다.

3) 계약상대자는 국립환경과학원의 ‘환경측정기기 형식승인’을 취득하여야 한다(환경측정기기의 형식승인·정도 검사 등에 관한 고시, 국립 환경 과학원 고시 제2020-68호).

* 대기 배출가스(THC) 측정기와 그 부속기기

2. 장비 구성

1) 총 탄화수소 측정기 (부속 장비) - 형식승인서 제출 (필수사항)	2set

2) 악세서리 (부속 장비)	2set

3. 장비 사양

1) 휴대용 총 탄화수소 분석기(FID 방식) 메인 컨트롤	1set

- 안전승인 : IEC 27종 안전 인증을 득한 제품이어야 한다. (필수사항)

- 1% 이하의 저농도 산소에서 측정이 가능하여야 한다.

- 측정결과에 영향이 없도록 유속 감지 기능이 장착되어 샘플링 속도가 일정하게 유지되어야 한다.

- 오염물질 측정 시 FID Detector 온도 표시기능이 있어야 한다.

- Weight : (3.85kg)

- Size : 24.5cm*5.4cm*12.7cm

- 연소 가스(수소)탱크는 일체형으로 제작되어야 한다.

(실린더 압력 2200psi at 25℃)

- 2단계 수분감지 필터가 장착되어야 한다.

- 소형 경량으로 충격에 강한 알루미늄 재질 주물형 케이스

- 검출기 : FID (Flame Ionization Detector)

- Bluetooth Standard

- Configurable for Cooling Tower Monitoring*

- Scrubbed Combustion Air

- Web-based Level One Repair Tech Cert Program

- Sleep Mode to evacuate moisture from FID

- Warm-up Time (15 minutes)

- Auto-logging for Diagnostic Purposes

- Sleep Mode to Evacuate Moisture

- Oxygen for H2Flame

- 측정범위 범위 : 0∽100.000ppm

- 배터리 수명: 충전 후 최대 8시간 이상 사용 가능.

- 납품 전 환경분야 시험, 검사 등에 관한 법률 제9조에 따른 최초 정도 검사를 받아야 한다.

2) 총 탄화수소 측정기 (부속 장비)

- 수소 충전용 Adapt	1ea

- Probe & 케이블 어셈블리	1ea

- 배터리 충전기	1ea

- 이동형 Case	1ea

- 장비 Control 및 데이터 저장장치	1ea

4. 비고

1. 하자담보 책임 기간은 1년으로 한다.

2. 설치 및 운영 교육은 최종 사용자 사이트에서 계약상대자가 실시한다.

3. 계약상대자는 『환경측정기기의 형식승인ㆍ정도 검사 등에 관한 고시』에 의거

국립환경과학원의 형식승인을 필한 제품의 경우 동 고시에 의거한 환경측정기기 형식승인서	사본, 정도 검사 기록부를 함께 제출하여야 한다.

4. 입찰 참여업체는 입찰시 공급사에서 발행한 물품공급확약서 또는 A/S 확약서를 제출해야 한다.

물품번호	품 명	단위	수량
5	정밀 전자저울	ea	2

1. 일반사항

1) 기본 계량, 부품 계수, 백분위 계량, 동물 계량, 밀도 측정, 배합 응용 모드

2) 백라이트 디스플레이 액정(LCD); 보조 라인 디스플레이는 사용자에게 추가 정보 또는 즉각적인 안내를        제공한다. (도트 메트릭스)

3) Printer & USB 연결 기능 (포함) ; GLP/GMP 데이터 출력과 실시간 시계 기능.

4) Metal 베이스, 플라스틱 탑 하우징, 제거 가능한 스테인리스 팬, 제거 가능한 유리 Draft shield와 side         doors, 계량 후크 장착, 보안 브라킷, 캘리브레이션 잠금 기능과 In-use cover 디자인.

5) 사용자-선택 가능한 환경 필터와 밝기 설정, Auto-tare 기능, Auto-dim 기능, 사용자-선택 가능한 스팬        캘리브레이션 포인트, 과적재 표시기, 소프트웨어 잠금 메뉴와 메뉴 리셋, 사용자-선택 가능한 통신             설정과 데이터 프린트 옵션, 사용자-definable project와 user ID 기능, software 과부하/미달 적재               표시기, 안정 표시기, 사용자-선택 가능한 4가지의 작동 언어

2. 장비 구성

1) 정밀 전자저울	2 SET

3. 성능 및 규격

1) 최대 용량	: 52g/ 120g

2) 해독도	: 0.01mg ; 0.1mg

3) 팬 크기	: 80mm

4) 내부 캘리브레이션 : AutoCal™ - 자동

5) 치수 : 321mmx309mmx209mm

6) 디스플레이	: 백라이트 2-라인 LCD

7) In-use cover 포함

8) 선형성 : ±	0.0001g

9) 최소유효무게(USP, 0.1%, 일반) : 20mg

10) 무게	: 4.5 kg

11) 팬 구조	: Stainless Steel

12) 반복성 :	0.02mg ; 0.1mg

13) 안정화 시간	: 10s

4. 비고

1) 상위 규격과 성능, 디자인, 가격 면에서 동등 및 그 이상의 제품을 납품할 것.

2) 장비 설치 후 기기 작동에 대한 교육을 실시할 것.

3) 계약 후 60일 이내 지정 장소에 기기를 납품 및 설치할 것.

4) 하자담보 책임 기간은 1년으로 한다.

물품번호	품 명	단위	수량
6	자외-가시광선 분광광도계 (UV-Vis Spectrophotometers)	sys	2

1. 일반사항

1) Xenon Flash Lamp를 사용한 자외-가시광선 분광광도계로 190-1100nm 영역의 빛을 분광하여 시료를 측정 가능하다.

2) 연구목적, 교육 및 품질관리 수준의 기기이다.

3) 최대로 많은 빛을 처리할 수 있게끔 고품질의 광학 구성으로 이루어져 있다.

4) 듀얼 광선 디자인이며 장비 자체에 의한 제어형의 분광광도계이다.

5) 장비 외부에 7인치 터치스크린이 편리한 장비 사용과 테스트가 가능하다.

6) USB를 이용하여 데이터 결과 저장이 가능하며, 데이터 이동이 편리하다.

7) Snap-on 프린터 또는 일반 외부 프린터와 연결이 가능하다.

8) USB 포트를 통하여 PC와의 연결이 가능하다.

9) Magnetic을 이용해 Sample Holder를 분리하여 편리한 세척이 가능해야 한다.

10) 프로그램 사용 시 장착 되어있는 악세사리를 자동으로 인식하여야 한다.

2. 장비 구성

1) 듀얼 빔 자외-가시광선 분광광도계	2 SET

2) 석영셀(PK/2)	2 SET

3. 성능 및 규격

1) 듀얼 빔 자외-가시광선 분광광도계

○ 광학구조: 듀얼 빔

○ 스펙트럼 밴드 폭(SBW): 2 nm

○ 광원: 제논 램프 (5년 사용, 3년 보증)

○ 검출기: 두 개의 실리콘다이오드 검출기

○ 파장 범위: 190 ~ 1100nm

○ 파장 정확도: ± 0.5 nm

○ 파장 반복: ± 0.2 nm

○ 파장 스캐닝 속도: Up to 1600nm/min

○ 데이터 간격: 0.2 ~ 5nm

○ 흡광 측정 방식: Absorbance, % Transmittance, % Reflectance, Concentration

○ 흡광 측정 범위: -2 to +3.5 Abs.

○ 흡광 측정 정확도: ± 0.002 Abs. (@0.5 Abs.)

± 0.004 Abs. (@1.0 Abs.)

± 0.008 Abs. (@2.0 Abs.)

○ 흡광 측정 잡음: <0.00020 Abs. (@0 Abs., 260 and 500 nm)

<0.00030 Abs. (@1 Abs., 260 and 500 nm)

<0.00040 Abs. (@2 Abs., 260 and 500 nm)

○ 흡광 측정 안정도: <0.0005 Abs./hr (500 nm, 2.0 nm SBW, 2시간 광원 예열 후)

○ 미광: <1.00 % T (@198nm, KCl)

<0.05 % T (@220nm, NaI)

<0.03 % T (@340nm, NaNO2)

○ 디스플레이: 기울기 조절이 가능한 7inch Color Touchscreen, 1280 x 800 pixels

○ 규격: 35.5 x 38.5 x 19.5 cm (L x W x H)

○ 중량: 7.5 kg

○ 프린터: Snap-on printer available

4. 비고

1) 상위 규격과 성능, 디자인, 가격 면에서 동등 및 그 이상의 제품을 납품할 것.

2) 원활한 사후관리가 요하는 기기이므로 기기의 설치와 시 운전은 본사로부터 자격을

부여받은 엔지니어가 시행할 것.

3) 장비 설치 후 기기 작동에 대한 교육을 실시할 것.

4) 계약 후 60일 이내 지정 장소에 기기를 납품 및 설치할 것.

5) 하자담보 책임 기간은 1년으로 한다.

6) 입찰 참여업체는 입찰시 공급사에서 발행한 물품공급확약서 또는 A/S 확약서를 제출해야 한다.

물품번호	품 명	단위	수량
7	초음파 세척기	ea	1

1. 일반사항

1) 디지털 온도계/타이머 장착 (LED Display)

2) 초음파 세기를 강/중/약 3단계로 조절 가능

3) 공업용 BLT 진동자 사용으로 강력한 파워 및 내구성 향상

4) 실리콘 고무 히터를 사용하여 내구성 및 안정성이 우수함

5) 제품의 우측면에 배수 손잡이를 장착하여 사용자의 편의성 증진

6) Stainless & Polypropylene 재질을 채택하여 내열성 및 내화학성 증진

7) 작동 종료 확인 시 유용한 알람기능 내장

8) Degas 기능이 장착되어 세정액에 녹아있는 용존 가스를 제거함으로써 빠르고 효율적인 세척 가능

9) Sweep 기능을 사용하여 초음파의 발진 주파수를 연속적으로 가변시켜 균일한 세척 가능

2. 장비 구성

1) 초음파 세척기	1set

2) Perforated Tray (PT-20N)	1ea

3. 성능 및 규격

1) 진동자 : 공업용 BLT type

2) 시간 설정 범위 : 1~99 min

3) 온도설정 범위 : Ambient~70℃

4) 출력주파수 : 40kHz

5) 외관 재질 : SUS 304 + PP

6) 수조 용량(ℓ) : 20.7

7) 수조 치수(mm) : W500 x D300 x H150

8) 외형 치수(mm) : W590 x D405 x H275

9) 소비전력(Watt) j : 700 Watt

10) 총 중량(kg) : 11.8 Kg

11) 전원 : AC 110V or 220V, 50/60Hz

4. 비고

1) 상위 규격과 성능, 디자인, 가격 면에서 동등 및 그 이상의 제품을 납품할 것.

4) 계약 후 60일 이내 지정 장소에 기기를 납품 및 설치할 것.

5) 하자담보 책임 기간은 1년으로 한다.

물품번호	품 명	단위	수량
8	강제 순환 건조기 (Forced convection oven)	ea	1

1. 일반사항

1) 최대 250℃까지 제어 가능한 넓은 온도 범위

2) 최대 3개 지점의 온도 Calibration으로 보다 신뢰성 높은 온도 제어 실현

3) 내부 모서리가 곡면 형상으로 최적화된 Airflow 형성과 청소가 편리

4) 우수한 단열 및 밀폐 구조의 디자인으로 에너지 손실 최소화 및 비용 절감

5) 엄격한 해외 규격에 따른 온도 검증으로 신뢰성 및 재현성 우수

6) 시료를 들고 있어도 양손을 자유롭게 사용 가능한 핸즈프리 도어 적용

7) 내부 및 선반이 Stainless Steel 재질로 내부식성이 우수하며 청결한 유지 관리

8) 온도 Auto-tuning으로 최적화 제어 구현

9) 3.5인치 LCD 패널로 선명한 정보 표시와 간편한 조작으로 친숙하고 편리한 사용

10) 상부 2단 적재 가능, 실험실 공간 활용성 증대 (Option)

11) Wait on/off 타이머 (최대 99시간 59분)

12) Controller Lock 기능으로 오조작 방지

13) 주요 동작 정보를 기본화면에 모두 표시

14) 동작 시간, 정지, 에러 발생 등 최근 12개 이벤트를 자동기록

15) 업계 최초 CLS 구현으로 최상위 등급의 안전 시스템 적용 (특허)

16) 과열온도 차단 기능 (Over Temp. Limiter) 및 제어온도 상한 및 하한 이탈 알람

17) 최고 온도로 동작해도 안전한 기기 표면

18) 온도 센서 이상 유무 확인 및 알람

19) 정전 후 전원 재공급 시 자동 재동작 선택

20) 순간 정전 복구기능 적용으로 짧은 정전 발생 시 이전 동작 상태로 자동 동작

21) 고온에서도 안전하고 편리한 관찰을 위해 3중 강화 투시창 장착

2. 장비 구성

1) 강제 순환 건조기	1ea

2) Wire shelf	2ea

3) Shelf supporter	8ea

3. 성능 및 규격

1) Chamber volume (L) : 147L

2) Temperature range(℃) : Amb. +10 to 250

3) Temperature Fluctuation at 100℃ (±℃) : 0.3

4) Temperature Variation at 100℃ (±℃) : 1.5

5) Temperature Heating time to 100℃ (min.) : 15

6) Temperature Recovery time at 100℃ (min.) : 4

7) Dimensions Interior (WxDxH, mm) : 550*376*710

8) Dimensions Exterior (WxDxH, mm) : 728*704*914

9) Net weight (kg) : 73

10) Electrical requirements (230V, 50/60Hz, A) : 6.4 (1 Phase)

4. 비고

1) 상위 규격과 성능, 디자인, 가격 면에서 동등 및 그 이상의 제품을 납품할 것.

2) 원활한 사후관리가 요하는 기기이므로 기기의 설치와 시 운전은 본사로부터 자격을

부여받은 엔지니어가 시행할 것.

3) 장비 설치 후 기기 작동에 대한 교육을 실시할 것.

4) 계약 후 60일 이내 지정 장소에 기기를 납품 및 설치할 것.

5) 하자담보 책임 기간은 10년으로 한다.

물품번호	품 명	단위	수량
9	데시게이터 (자동습도조절, Auto Desiccator cabinet)	ea	1

1. 일반사항

1) 전자식 제습 방식을 채택하여 신속하고 안정적으로 내부의 습도를 유지 시켜 주어야 한다. (25~40%)

2) 제품이 가볍고 PC 재질로 만들어져 파손방지 및 확실한 투명도를 보장하여야 한다.

3) 발포성 실리콘 가스켓으로 외부와의 접촉을 완벽히 차단· 좁은 공간에서 보다 많은 부품을 보관할 수

있어야 한다.

4) 선반의 이동으로 공간의 간격 조정이 용이하며, 보관품의 크기에 구애받지 않아야 한다.

5) Digital LCD의 넓은 표시창으로 내부 습도, 온도를 쉽게 볼 수 있어야 한다.

6) 사용자가 습도 조절이 가능하도록 Humidity Controller가 장착되어 있어야 한다.

2. 장비 구성

1) Auto Desiccator cabinet	1ea

2) 3 Shelves, 1 Digital Thermo-Hygrometer(built-in) included	1set

3. 성능 및 규격

1) Body : ABS+PC

2) Frame : ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene)

3) 용량 : 47.6L

4) 외경 : 300(W)×380(D)×635(H)mm

5) 내경 : 280(W)×340(D)×500(H)mm

6) 선반 크기 : 280(W)×340(D)mm

7) 습도 범위 조절 : 20-40%

8) Digital Thermo & Hygrometer Specifications

9) 습도 표시 범위 : 1-99%

10) 습도 편차 : ±3%

11) 온도 표시 범위 : -50°C~99°C(-58°F~210°F)

12) 온도 편차 : ±1°C(±2°F)

13) Power Supply : AC 220V, 50/60Hz

4. 비고

1) 상위 규격과 성능, 디자인, 가격 면에서 동등 및 그 이상의 제품을 납품할 것.

2) 하자담보 책임 기간은 1년으로 한다.

3) 장비 설치 후 기기 작동에 대한 교육을 실시할 것.

4) 계약 후 60일 이내 지정 장소에 기기를 납품 및 설치할 것.

물품번호	품 명	단위	수량
10	실험실용 카트	ea	1

1. 특징

1) 스테인레스 소재로 내구성이 있어 약품에 부식되지 않으며, 바퀴가 부착되어 기동성이 있게

이동할 수 있어야 한다.

2) 2단으로 되어있어 실험기구 보관이 편리하여야 한다.

고정 가능한 바퀴 4ea가 부착되어 있어야 한다.

2. 장비 구성

1) 실험실용 카트	1ea

3. 성능 및 규격

1) Size : 850*450*950(H)mm

2) 재질 : Stainless steel

3) 2단 이동형