「대기분석실 실험실 구축」사업 시행

1. 목적

□ 대기개선기금 활성화 사업의 효율적이고 안정적인 운영을 위한 대기분석실 구축계획 수립 및 시행

2. 실험실 구축계획

□ 측정대행업 등록을 위한 실험시설 및 기초시설 확보

□ 품질관리를 위한 이화학 실험·기기분석 등 전용공간 구축

□ 측정분석 항목 확대 등 사업의 고도화를 위한 중장기적 방안

3. 실험실 공간 및 배치 계획

□ 실험실 구축예정 공간

◦ 경기도 시흥시 산기대학로 237, 산학융합관 443호

□ 실험실 공간용도 및 배치계획

◦ 공간용도

- (전처리실) 전처리 등 전반적인 이화학 실험

- (기기분석실) 암모니아, 이황화탄소, 황화수소 등 기기분석

- (보관실) 소모성 자재 및 현장측정기기 등 보관

- (사무실) 분석자료 정리 등 실험실 운영공간

구 분	용 도	주요 배치장비	비고
전처리실	전처리 등 전반적인 이화학 실험	흄후드, 벽면실험대, 서랍장, 시약장	4.69㎡
기기 분석실	암모니아, 이황화탄소, 황화수소 등 기기분석	벽면실험대, 서랍장	3.89㎡
보관실	소모성 자재 및 현장측정기기 등 보관	경량랙	1.58㎡
사무실	분석자료 정리 등 실험실 운영공간	책상, 서랍장, 책장, 파티션, 회의용테이블, 캐비넷, 싱크대, 초자대	15.64㎡

◦배치계획

【첨부】

규  격  서 (실험실 물품)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 본 시방서는 시흥녹색환경지원센터의 대기분석실 실험실 구축 공사에 적용한다.

1.1.2 납품물품은 규격서에 제시한 규격에 적합한 동등 이상의 물품이고,  신품으로만 공급되어야 한다.

1.1.3. 실험실 물품 검사에 필요한 제반 비용과 변형, 소손 또는 변질로 인하여 발생되는 모든 손상은 계약대상자 부담으로 원상 복귀하여야 한다.

1.1.4. 계약대상자는 실험실 구축 공사에 관한 모든 세부사항을 검수원과   협의하여 진행하고, 공사 완료 후 7일 이내에 공사에 관한 세부적인  사항이 포함된 도면을 제출하여야 한다.

1.1.5. 물품의 납품기간은 계약일로부터 50일 이내, 납품장소는 경기도 시흥시 산기대학로 237 산학융합관 443호이며, 모든 납품물품에 대해서는 검수원의 지시에 따라 물품 검수 절차를 거쳐 합격한 품목만 납품하여야 한다.

1.1.6. 계약대상자는 물품의 하자기간은 납품 검사완료일로부터 1년이며 하자기간 중 제품에 대한 하자 발생시는 계약자 부담으로 수리 또는 교체하여야 한다.

1.2 요구조건

1.2.1 계약상대자는 현장조건, 적용사항 등을 검토하고 기술된 사항에 가장 적합한 실험실 설비를 제시해야 한다

1.3 지불

1.3.1 물품구매 단가에는 설치비용을 포함한 검사, 운반, 현장검사 등 모든 비용이 포함된다.

2. 자 재

2.1 규격 및 수량

번호	설 비 이 름	형 식 및 규 격	단위	수량
1	벽면실험대	1200*750*2000	개	3
2	벽면실험대	1500*750*2000	개	4
3	싱크대	1500*750*800	개	1
4	흄후드	1800*850*2350	개	1
5	보관장(시약장)	800*510*2000	개	1
6	서랍장	423*520*720	개	7
7	사무용책상	1400*800*720	개	4
8	사무용책상	1600*800*720	개	1
9	이동서랍장	404*500*570	개	5
10	사이드서랍장	800*500*720	개	1
11	45파티션	800*45*1200 1400*45*1200 1600*45*1200	식	1
12	사무용의자	660*560*1170	개	5
13	회의용테이블	1800*800*720	개	1
14	회의용의자	590*570*850	개	6
15	5단 책장	800*400*1900	개	3
16	실험실용의자	원형 570	개	7
17	초자대	400*120*550	개	1
18	경량랙	1500*600*2100	개	2
19	경량랙	1200*600*2100	개	1
20	칸막이 & 소방시설 공사	우레탄판넬 50t	식	1

2.2 구조 및 재질

2.2.1 벽면실험대

1) 기능 및 용도

- 실험 도구 및 장비, 공기구, 시약 등을 적재‧보관하고, 필요에 따라 다양한 분석실험 진행

2) 상세규젹

- 규격 : 1200 x 750 x 2000㎜, 2단 선반

- 작업면(상판)은 내화학성, 내약품성, 강도 등이 양호하여야 하며, 200kg의 하중에도 휨 현상이 없고 물품 보관이 용이 하여야 한다

- 몸체 : 60x40x1.4t Steel Rectangle Pipe + Steel Plate 2.3t가공 분체도장마감.

- 다리 : 60x40x1.4T 이상의 철제 사각파이프 절단, 용접가공 후 분체도장 마감

2.2.2 벽면실험대

1) 기능 및 용도

- 실험 도구 및 장비, 공기구, 시약 등을 적재‧보관하고, 필요에 따라 다양한 분석실험 진행

2) 상세규젹

- 규격 : 1500 x 750 x 2000㎜, 2단 선반

- 작업면(상판)은 내화학성, 내약품성, 강도 등이 양호하여야 하며, 200kg의 하중에도 휨 현상이 없고 물품 보관이 용이 하여야 한다

- 몸체 : 60x40x1.4t Steel Rectangle Pipe + Steel Plate 2.3t가공 분체도장마감.

- 다리 : 60x40x1.4T 이상의 철제 사각파이프 절단, 용접가공 후 분체도장 마감

2.2.3 싱크대

1) 기능 및 용도

- Phenilic Laminate 20t ( Black  Color) 통판

- 화학 생물학 물리학 병리학 병원검사 및 치료등 전반적인 연구실에 주로 쓰임

2) 상세규젹

- 규격 : 1500 x 750 x 800㎜

- 작업면(상판)은 내화학성, 내약품성, 강도 등이 양호하여야 하며, 200kg의 하중에도 휨 현상이 없고 물품 보관이 용이 하여야 한다

- 60x40x1.4t Steel Rectangle Pipe

- 분체도장

- 작업면은  내화학성, 내약품성, 강도 등이 양호하여야 한다.

- 내화학성이 강한 P.P 재질의 싱크볼을 사용하여 싱크대의 내구성을 높이고, 다양한 수전 장착이 가능하여야 한다.

- 싱크테이블은 휨 현상이 없어야 하며 배수가 원할 하여야 한다.

- 싱크볼은 P.P. 제품으로 내약품성, 내구성이 뛰어난 제품이어야 한다.

- 싱크대의 후면 또는 측면에 물튐방지 강화유리를 장착하여 물튐으로 인한 실험기기의 누전을 방지하여야 한다.

.

2.2.4 흄후드

1) 기능 및 용도

- 실험으로 발생한 유독가스나 분진으로 인한 실내오염을 방지하기 위한 배출 기기로써 일반적으로 3면이 막혀있고 정면만 열려있으며 내부의 유독가스나 분진이 정면의 실험자에게 유출 되지 않도록 한다.

- 실험으로 인해 오염된 공기를 연결된 배기구를 통해 정해진 공간으로 이동 시킨다

-  흄후드 내부의 유해한 공기를 원활히 배기 시켜야 한다

2) 상세규젹

1. Work Top

- Phenolic Laminate 20t (Black Color)

- 4 4mm 상판은 면에 높이 이상의 방지턱을 주어 실험중 부주의로 발생될 수 있는 유독물질의 외부 유출을 방지 하도록 한다.

- 상판에 설치되는 Cup sink는 내산성이 우수한 PP Resin을 사용한다

- 화학, 생물학, 물리학, 병리학, 병원검사 및 치료등 전반적인 연구실에 주로 쓰임

2. Interior

- Phenolic Laminate 4t

- Phenolic Resin 수지가 적층되어 있는 판재로 내화학성에 우수하며 부식이나 변형으로부터 성질이 우수하여야 한다.

- 실험이 주로 이루어지는 내부의 공간은 내약품성에 강한 Phenolic Laminate로 구성하고 외관은 미려하며 각 부위의 사용에 불편함이 없이 작동이 수월 하도록 한다.

3. Exterior

- Steel Plate 1.2t (EGI : 전기아연도금 강판)

- 분체도장

- Ivory Color 분체 도장하여 미관이 수려하고 표면강도를 향상시켜 흠집 및 부식을 방지함.

4. Post

- 상부 및 하부의 기둥은 각각 Aluminum Profile(70x50) 이상으로 구성.

- 상부의 전면 기둥은 .도어부의 공기 유입이 원활 하도록 해당부에 경사의 면을 구비

- 전면 기둥과 후면 기둥은 그 사이에 다수개의 연결대로 결합되어 견고한 틀을 이룬다.

- 하부의 기둥에는 높이 조절이 가능한 조절발을 부착하여 설치 후 실험대의 수평 조절이 가능 하여야한다.

5. Door

- Door (5mm)에는 후드 내부가 잘 보이도록 투명의 강화유리 가 설치되어야 한다.

- 전면 안전문은 상 하 SLIDE TYPE으로 후면부에 Weight Balance기술을 적용하여 작은 힘으로도 작동이 가능하고 별도의 고정 장치 없이 사용자가 원하는 위치에서 정지 하도록 한다.

- 안전문의 개방 높이는 안전을 위하여 평상시에는 500mm로 제한하며 내부에 구조물 또는 장비의 반입 등의 상황을 고려하여 사용자가 임의로 800mm로 조정 가능하도록 한다.

6. Air Foil

- 전면도어가 완전히 폐쇄되었을 때 Hood내부로 환기를 공급하는 역할을 합니다.

- 좌 우측 앞기둥에 고정하여 비틀림 흔들림을 방지한다.

- Chamber 내부 바닥면에 체류하고 있는 공기의 흐름을 원활하게하며 실험 시 전면부 하단에 발생하는 와류현상을 방지하여준다.

2.2.5 보관장(시약장)

1) 기능 및 용도

- 분석용 시약 및 분석 도구‧장비의 안전한 보관

2) 상세규젹

- 규격 : 800 x 510 x 2000㎜

- 몸체 : 18T PB위 LPM 양면 합지후, 노출부위 엣지 접착가공 마감하여야 한다.

- 도어 : 알루미늄 압출 프레임 (5mm유리 내장) 손잡이 일체형

18mm PB LPM 양면 접착후 엣지마감

2.2.6 서랍장

1) 기능 및 용도

- 연구관련 간단한 용품 보관

2) 상세규젹

- 규격 : 423 x 520 x 720㎜

- 몸체 : 18T PB위 LPM 양면 합지후, 노출부위 엣지 접착가공 마감하여야 한다.

2.2.7~8 사무용책상

1) 기능 및 용도

- 실험실연구원의 연구작업 및 행정업무진행

2) 상세규젹

- 규격 : 1400 x 800 x 720㎜, 1600 x 800 x 720㎜

- 조립은 헐거움이 없도록 견고하게 부착시켜야 한다.

- 사용상 요구되는 강도 및 내구성을 갖춰야 하고 평면에 설치했을때 안정된 구조이어야 한다.

- 인체 또는 의복이 닿는 부분은 날카로운 돌기나 거스러미가 없도록 마무리 하여야 한다.

- 각 부재에는 갈라짐, 변형, 어긋남 등의 결함이 생기기 어려운 구조일 것.

- 나사류, 기타 쇠붙이를 사용하여 조립하는 경우는 결합부에 이완이 생기지 않는 구조일 것.

- 특별히 지정하지 않은 사항은 통상 사무용가구 제조 상관례에 따른다.

- 부위별로 제작 Knock-down(분해 조립식)할 수 있는 구조이어야 한다.(단, 사출품은 제외)

2.2.9 이동서랍장

1) 기능 및 용도

- 연구행정 관련 간단한 용품 보관

2) 상세규젹

- 규격 : 404 x 500 x 570㎜

- 몸체 : 18T PB위 LPM 양면 합지후, 노출부위 엣지 접착가공 마감하여야 한다.

2.2.10 사이드서랍장

1) 기능 및 용도

- 연구행정 관련 간단한 용품 보관

2) 상세규젹

- 규격 : 800 x 500 x 570㎜

- 몸체 : 18T PB위 LPM 양면 합지후, 노출부위 엣지 접착가공 마감하여야 한다.

2.2.11 45파티션

1) 기능 및 용도

- 연구행정 관련 업무효율화를 위한 업무 공간분리

2) 상세규젹

- 규격 : 800 x 45 x 1200㎜,

- 몸체 : MDF 코어 가공 후 패브릭 접착 마감하여야 한다.

2.2.12 사무용 의자

1) 기능 및 용도

- 실험실사무용의자

2) 상세규젹

- 모든 결합부분은 사용중 변형, 파손, 느슨해짐, 부품의 흔들림 등이 없어야 하며, 도장면 광택과 색이 균일하여야 함

- 구조 : 이동식 바퀴

- 규격 : 660 x 560 x 1170㎜

2.2.13 회의용테이블

1) 기능 및 용도

- 실험실연구원의 연구작업 및 행정업무진행 회의를 위한 테이블

2) 상세규젹

- 규격 : 1800 x 800 x 720㎜

- 조립은 헐거움이 없도록 견고하게 부착시켜야 한다.

- 사용상 요구되는 강도 및 내구성을 갖춰야 하고 평면에 설치했을때 안정된 구조이어야 한다.

- 인체 또는 의복이 닿는 부분은 날카로운 돌기나 거스러미가 없도록 마무리 하여야 한다.

- 각 부재에는 갈라짐, 변형, 어긋남 등의 결함이 생기기 어려운 구조일 것.

- 나사류, 기타 쇠붙이를 사용하여 조립하는 경우는 결합부에 이완이 생기지 않는 구조일 것.

- 특별히 지정하지 않은 사항은 통상 사무용가구 제조 상관례에 따른다.

- 부위별로 제작 Knock-down(분해 조립식)할 수 있는 구조이어야 한다.(단, 사출품은 제외)

2.2.14 회의용 의자

1) 기능 및 용도

- 회의용의자

2) 상세규젹

- 모든 결합부분은 사용중 변형, 파손, 느슨해짐, 부품의 흔들림 등이 없어야 하며, 도장면 광택과 색이 균일하여야 함

- 구조 : 이동식 바퀴

- 규격 : 590 x 570 x 850㎜

2.2.15 5단책장

1) 기능 및 용도

- 행정업무 또는 실험내용물의 안전한 보관

2) 상세규젹

- 규격 : 800 x 400 x 1900㎜

- 몸체 : 18T PB위 LPM 양면 합지후, 노출부위 엣지 접착가공 마감하여야 한다.

- 도어 :  손잡이 일체형

18mm PB LPM 양면 접착후 엣지마감

2.2.16 실험용 의자

1) 기능 및 용도

- 실험실용 원형의자

2) 상세규격

- 모든 결합부분은 사용중 변형, 파손, 느슨해짐, 부품의 흔들림 등이 없어야 하며, 도장면 광택과 색이 균일하여야 함

- 구조 : 이동식 바퀴

- 규격 : 590 x 500 ~720㎜

2.2.17 초자대

1) 기능 및 용도

- 다량의 실험분석용 초자류의 안전한 건조 및 보관

- 자연건조형으로 초자류를 직접 거치하여 건조

2) 상세규젹

- 규격 : 400 x 120 x 550㎜,

- 선반 배수구에 의해 물이 맨 아래 선반에 한 곳으로 배수

2.2.18~19 경량랙

1) 기능 및 용도

- 실험 분석 도구 및 장비, 실험용 기자재 및 소모픔의 안전한 보관

2) 상세규젹

- 규격 : 1200 x 600 x 2100㎜, 1500 x 600 x 2100㎜

- 재질 : 기둥 1.6T, 정면빔 1.6T, 선반 0.8T, 선반브라켓 1.2T 강판을 사용하여야 한다.

- 선반은 4단으로 상하높이 조절이 용이하도록 제작되어야 하며, 도장은 하이브리드 에폭시계열 분체도료 도장 후 150℃의 열을 30분 이상 가하여 건조하여야 한다.

2.2.20 칸막이 공사 및 소방시설 공사

1) 칸막이 기능 및 용도

- 실험실간의 공간구별을 위한 격벽용 판넬

2) 칸막이 상세규젹

- 규격 : 우레탄 50T

- 안정성이 우수하여 열로 인한 수축·팽창이 거의 없으며 휨, 압축강도 및 내약품성, 내열성, 차음성이 뛰어나며 경질 Closed Cell 구조

3) 소방시설

- 칸막이공사후 소방규정에 적합하게 재연감지기, 스프링클러 이설 및 증설하여야 한다.